Stronie Śląskie dn. 22-03-2012

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Dotyczy: „Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia medycznego do nowego budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim". Numer rejestru: ZP-231-3/2012

Pytania z dnia 14-03-2012:

Pyt. dot. - Opis przedmiotu Zamówienia

1.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne Aa5 z leżem o szerokości 86cm co nieznacznie odbiega od określonych wymagań?

Odp.: Nie

2.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkowa z blatem bocznym Cj2/bl o głębokości 460mm co różni się od parametru wymaganego jedynie o 25mm?

Odp.: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa Cj2 o wymiarach wysokość 800mm, szerokość 420mm, i głębokość 420mm ?

Odp.: Nie wymiar pomiędzy zakładanym 0,53m a oferowanym 0,42m różni się o 11 cm.

4.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac Aa5/Tb do łóżek wykonany z materiału innego niż "DALIA" o właściwościach nieprzemakalnych, paro-przepuszczalnych z możliwością prania w temp. 95 stopni oraz dezynfekcji, z możliwością instalowania na dzielonym leżu łóżka szpitalnego, o wymiarach dostosowanych od oferowanych łóżek?

Odp.: Tak

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi Bd6 zgodny z SlWZ o głębokości 600mm

Odp.: Tak, przy założeniu że mebel medyczny jest dostosowany do zrealizowania zabiegu iniekcji na lewej  lub prawej ręce

6.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik podr. zabiegowy Df4 o ramie metalowej lakierowanej proszkowe z dwoma półkami ze szkła hartowanego, dwoma wieszakami na miski, miskami z tworzywa o pój. 3l., oraz z czterema kółkami w tym dwoma z blokadą?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga aby półki były wykonane z metalu

7.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską Gb3 zgodna z SIWZ, ale z zakresem regulacji oparcia pleców do 0 do 30 stopni?

Odp.: Nie , zgodnie z opisem kąt minimalny wymagany przez Zamawiającego to 40 stopni.

8.   Prosimy o doprecyzowanie czy uchwyt na rolkę prześcieradła w kozetce Gb3 jednorazowego ma być w zestawie obligatoryjnie czy też kozetka ma posiadać możliwość zamontowania takiego uchwytu w przyszłości?

Odp.: Posiadanie uchwytu na prześcieradło jednorazowe nie jest , zgodnie z zapisem przedmiotu zamówienia obligatoryjne, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na kozetkę bez uchwytu.

9.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół - wózek kąpielowy do przewożenia i mycia pacjentów Gg1 zgodny z SIWZ z maksymalnym obciążeniem do 140 kg?

Odp.: Zgodnie z zapisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał, wózek stół kąpielowy o nośności do 180kg, opierał się na wiadomościach zawartych w ofercie wózków przesłanych na życzenie, ponieważ jednak w wzmiankowanym opisie nośność jest określona nie jednoznacznie, mimo powtarzającej się wielkości 190kg, pojawia się jednocześnie wielkość 140 kg, Zamawiający zmienia zapis dopuszczając wózki o maksymalnym obciążeniu 140 kg, jednocześnie informuje że jest zainteresowany aby w ofercie pojawił się wózek o większej nośności.

10. Czy Zamawiający opisując projektor/ statywową lampę diagnostyczną nie popełnił omyłki pisarskiej i nazywając projektor/lampę „halogenową", a opisując parametrami (tj, moc diod 3x10 W, średni czas żywotności diod 40 000h, wielkość plamy świetlnej 23cm, - przy odl. 1 m),typową lampę diodową typu LED? Prosimy o wyjaśnienie opisanej niezgodności.

Odp.: Zamawiający  opisując lampę statywową opierał się na opisie typowej lampy diagnostycznej; Zamawiający dopuszcza ofertę lampy halogenowej-opis typowej lampy halogenowej:

Źródłem światła w lampie jest halogen o mocy 50 W.

napięcie wejściowe: 220-230V, natężenie: 50-60Hz, 
napięcie wyjściowe: 12V, moc halogenu: 50 W, 
średni czas żywotności halogenu: 4000h,  
natężenie światła: 
142 000 lux - przy 30 cm, 
61 000 lux - przy 50 cm, 
16 000 lux - przy 100 cm,  
temperatura barwowa: 3100 K, wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, 
lampa posiada certyfikat CE.

Zamawiający dopuszcza ofertę lampy diodowej – opis typowej lampy diodowej:

Źródłem światła w lampie jest projektor LED o mocy 10W (odpowiednik wysokiej klasy halogenu 50 W).

napięcie wejściowe: 220-230V, natężenie: 50-60Hz, 
napięcie wyjściowe: 12V,  łączna moc diod: 10 W, 
średni czas żywotności diod: 50 000h, 
natężenie światła: 
135 000 lux - przy 30 cm, 
42 000 lux - przy 50 cm, 
12 000 lux - przy 100 cm,  
temperatura barwowa: 4750 K, 
wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, 
lampa posiada certyfikat CE.

Proszę aby składając ofertę wygląd lampy i konstrukcję zewnętrzną lampy dostosować do opisu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. dot. - Wzór umowy

11. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc w wzorze umowy §4, pkt 2, ppkt d) „wykonania czynności mających na celu dostosowanie Towaru do wymiaru i kształtu urządzeń technicznych używanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Miejscu Dostawy zgodnie z zasadami estetyki wnętrz oraz według wytycznych ZAMAWIAJĄCEGO"? Sprzęt opisany przez Zamawiającego w większości przypadków ma stałe wymiary i nie jest możliwe dopasowanie jego wymiaru i tym bardziej kształtu do urządzeń technicznych używanych przez Zmawiającego.

Odp.: proszę rozumieć powyższy tekst zgodnie z zapisem literalnym. Postępowanie obejmuje dostawę sprzętu, wyposażenia, które Wykonawca powinien odpowiednio rozmieścić na obiekcie, zamontować sprawdzić działanie sprzętów elektrycznych, powinien na etapie kompletowania przedmiotu zamówienia podjąć działania aby wyposażenie pasowało do siebie technicznie i wizualnie. Zamawiający poprzez powyższy zapis, chce decydować o odpowiednim  rozmieszczeniu wyposażenia na obiekcie.

12. Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki na sfinansowanie Zamówienia?

Odp.: Tak

13. Czy Zamawiający zmieni zapis umowy i dopuści do zaoferowania wyposażenie medyczne z minimalnym okresem gwarancji do 24 miesięcy, typowe dla tego typu wyposażenia?

Odp.: Nie

14. Prosimy o zmianę wzoru umowy §8, pkt 14, ppkt a) na:

odbioru wadliwego Towaru w terminie nieprzekraczającym 4 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego od ZAMAWIAJĄCEGO, na własny koszt i ryzyko."

Odp.: Nie

15. Prosimy o zmianę wzoru umowy §8, pkt 14, ppkt b) na:

„dostawy naprawionego, niewadliwego Towaru na własny koszt i ryzyko do Miejsca Dostawy, w terminie nieprzekraczającym 7dni od dnia odebrania wadliwego Towaru od ZAMAWIAJĄCEGO."

Jest to czas niezbędny do zakupu części, naprawy i przetestowania sprawność naprawionego sprzętu.

Odp.: Nie

16. Prosimy o zmianę wzoru umowy §8, pkt 14, ppkt c) na:

„w przypadku niemożliwości usunięcia wady Towaru w terminie 14 dni od dnia odebrania wadliwych Towaru z siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, , WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i, ewentualnie, zamontowania, nowego Towaru o parametrach równoważnych z Towarem, którego wadliwość zgłosił ZAMAWIAJĄCY, niezależnie od uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia wobec WYKONAWCY kar umownych, zgodnie z § 10 Umowy",

Jest to czas niezbędny przy wymianie/naprawie sprzętu sprowadzanego z zagranicy, gdzie typowo wynosi minimum od 14 do 28 dni.

Odp.: Nie

17. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §8, pkt 9, ppkt c) „zwrotu Ceny za wadliwy Towar".

Odp.: Nie

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Pytania z dnia 19-03-2012

Dot. Poz.1 (Aa5) - Łóżko szpitalne + wysięgnik z uchwytem na rękę

1.   Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2065 mm x 1020 mm?

2.   Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości na poziomie 40 cm?

Odp.:

1.Zamawiający w odpowiedziach z dnia 14 marca 2012 roku odpowiedział, że maksymalny rozmiar łóżka który umożliwi jego ruch w obrębie oddziałów to213cm*104cm, po ostatnich szacunkowych pomiarach Zamawiający jest skłonny zwiększyć wymiar maksymalny zewnętrza łóżek na 105*215cm lub 104*220cm- przy założeniu że obudowa frontów meblowych łóżka będzie niższa od 86 cm( przynajmniej w czasie przejazdu przez drzwi). Powyższe zastrzeżenia dotyczące wymiarów lóżka wynikają z szerokości korytarzy, szerokości drzwi, i montażu barierek na korytarzach. Dokładnych pomiarów Zamawiający nie mógł dokonać – lóżko które posiada, i przy pomocy którego dokonywał prób przejazdu przez drzwi jest nieznacznie mniejsze od zakładanych łóżek w przedmiocie zamówienia.

2. Nie. Zgodnie z zapisem- stała wysokość leża  w granicach 0,51~0,55m (H)

Dot. Póz. 2 (Aa5 / Elek) - Łóżko szpitalne elektryczne

1.   Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 860x 2000mm?

2.   Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości w zakresie od 385 do 765mm?

3.   Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 1010x2155mm?

4.   Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery koła centralną blokadą, blokowane za pomocą dźwigni umiejscowionych przy podstawie od strony nóg pacjenta z możliwością blokady kierunku jazdy na wprost?

Odp.: Nie.

- Tak.  zgodnie z zapisem przedmiotu zamówienia 40cm-80cm (± 5cm)

- Odpowiedź powyżej

- Tak

Dot. Poz. 3 (Cj2/bl) - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

1.  Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 51 x 48 x 90cm?

Odp.: Tak.

Dot. Póz. 4 (Cj2) - Szafka przyłóżkowa

l.   Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 51lx 39 x 90cm?

Odp.: Nie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Dot. Poz.6 Materac przeciwodleżynowy

1.   Czy Zamawiający dopuści materac o maksymalnym obciążeniu 120 kg?

2.   Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 1800 x 800 x 110 mm?

3.   Czy Zamawiający dopuści materac z pompą z zakresem ciśnienia od 50 do 105 mmHg?

Odp.:

1.Nie

2.Tak

3.Tak

Dot. Poz. 7 - materac przeciwodleżynowy

1.   Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 1980 x 860 x 64 mm?

2.   Czy Zamawiający dopuści materac z pompą z czasem jednego pełnego cyklu 6 min.?

Odp.:

1. Tak

2. Tak.

3. Tak

Dot. Po/.8 — materac do łóżek medycznych

1.   Czy Zamawiający dopuści materac oraz pokrowiec o wymiarach 2000 x 860 x

100mm?

Odp.:1.Nie

Dot. Poz.9 (Ba2) -- Taboret obrotowy

1.   Czy Zamawiający dopuści taboret śrubowa z regulacją wysokości od 400 do 600 mm?

Odp.:1. Tak

Dot. Poz.11 (Cb2I) - Regał lekarski

1.   Czy Zamawiający dopuści regat lekarski o wymiarach l 890 x 800 x 475mm?

Odp.:

Wymiary mebla które podał zamawiający szerokość około 0,9m głębokość 0,4m wysokość około 2m. Zamawiający wyraża zgodę na odstępstwa w wymiarach - proszę aby mebel był zorganizowany przestrzennie zgodnie z opisem przed. zam.

Dot.Poz.12 (Df4) - Stolik podr. Zabiegowy

1.   Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach 740 x 440 x 810 (H) mm

Odp.:1. Tak

Dot.Poz.15 (Gb3) - Kozetka lekarska

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulowanym oparciem pleców w zakresie 300

Odp.:1. Nie

Dot.Poz.20 (Gg1) — Stół wózek kąpielowy do przewożenia i mycia pacjentów

1.   Czy Zamawiający dopuści wózek którego podstawa wykonana jest ze stali galwanizowanej lakierowanej proszkowo?

2.   Czy Zamawiający dopuści wózek którego podstawa wykonana jest ze stali nierdzewnej nie lakierowanej

3.   Czy Zamawiający dopuści wózek o maksymalnym obciążeniu 140 kg?

Odp.: 1,2- elementy wózka powinny być trwale zabezpieczone przed korozja, powinien  być wykonany ze stali nierdzewnej.

3. Tak zgodnie z odpowiedzią udzielona powyżej.

Pytanie z dnia 19-03-2012 roku

20. Stół wózek kąpielowy -2 szt.

Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób ma być zamontowany pas bezpieczeństwa w stole- wózku kąpielowym do przewożenia i mycia pacjenta. Czy ma być zakotwiczony w podwoziu i obejmować barierki boczne?

Odp.: Proszę zadąć to pytanie producentom wózków.

Pytanie z dnia 21-03-2012 roku

- Czy zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2,14*1,05m

Odp.:

Zamawiający odpowiedział na powyższe pytanie

- Czy Zamawiający dopuści blokadę wszystkich funkcji pilota za pomocą klucza magnetycznego z diodą informującą o uruchomienia funkcji łóżka

Odp.:

Wg opisu przedmiotu zamówienia: „Zasilanie łóżka przy pomocy napięcia bezpiecznego- 24V, regulacje z blokadą selektywną wybranych ustawień leża.”

Pytanie z dnia 22.03.2012roku

Łóżko szpitalne elektryczne-80szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką?

Odp.: Tak

2. Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób ma być zamontowany pas bezpieczeństwa w stole- wózku kąpielowym do przewożenia i mycia pacjenta. Czy ma być zakotwiczony w podwoziu i obejmować barierki boczne?

Odp.:

Zamawiający odpowiedział na powyższe pytanie

Z poważaniem